Załącznik nr do 3.1 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.1 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 1- Inkubatora z wytrząsaniem

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| ZADANIE 1 |  | Parametry graniczne (minimalne) wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Inkubatora z wytrząsaniem |  |  |  |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent : ……………………………………………………… Typ/Model/……………………………………….. |  |  |
|  | O ruchu orbitalnym i amplitudzie 20 mm; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 7,5 kg; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | przezroczysta pokrywa obudowy |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | objętość komory min. 50 L |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Moc wejściowa/wyj. Nie mniej niż 45 W/ 10 W; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zdolność do pracy ciągłej 100%; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zakres prędkości nie mniej niż 10 do 500 obr/min ustawianych przez klawiaturę ; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Odczyt nastawy obrotów wyświetlacz cyfrowy LED ; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Regulacja obrotów co 1 obr/min |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Regulacja czasu pracy (timer) 1min – 999 h ustawianych przez klawiaturę |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Odczyt nastawy obrotów wyświetlacz cyfrowy LED |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zakres temp. RT +5 – 80 oC ustawianych przez klawiaturę; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Odczyt nastawy obrotów wyświetlacz cyfrowy LED |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Stabilność temperatury +/-0. 05 K ( 1 zlewka 0,5 L , RT 25 oC , T = 37 oC ); |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Moc grzania max. 1 000 W; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Wymiary zewn. nie większe niż 465 x 695 x 430 mm; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Wymiary robocze komory nie większe niż 330 x 330 x 258 mm |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Dopuszczalna temperatura otoczenia 15- 32 oC; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Waga nie więcej niż 35 kg; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Klasa ochronności IP 30; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Złącze sygnałowe RS 232 ; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Dopuszczalna temperatura otoczenia 5- 50 oC; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Moc grzania max. 1 000 W; |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | Należy wpisać…….. |
| I | SERWIS |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji, w ramach którego Wykonawca gwarantuje pełny zakres usług serwisowych, wymianę części zamiennych, przeglądy okresowe (przynajmniej 1 w roku), naprawę, zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| II | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |
|  | Warunki dostawy: Dostawa oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia w cenie urządzenia . |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji 2020. |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |

- *niewłaściwe skreślić

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 1.1 | Inkubatora z wytrząsaniem | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

Warszawa        			……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli

w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3.2 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.2 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie   2   -  Aparat do szybkiej ekstrakcji  - zestaw

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| ZADANIE 2 |  | Parametry graniczne (minimalne) wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aparat do szybkiej ekstrakcji - zestaw składający się z pompy dwutłokowej, detektora wiskozymetrycznego ze specjalistycznym oprogramowaniem GPC z modułem do obsługi detektora wiskozymetrycznego umożliwiający sterowanie zestawem HPLC Prominence |  |  |  |  |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent……………………………………………………………………… Typ/Model/………………………………………………… |  |  |  |
| 1. | Pompa dwutłokowa |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.1. | zakres przepływu co najmniej od 0,01 do 150,0 ml/min w układzie izokratycznym |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.2. | zawór do formowania 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia z zakresem przepływu do co najmniej 50 ml/min |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.3 | system tłoków równoległych o niskich pulsacjach |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.4 | precyzja przepływu co najwyżej 0,1% RSD |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.5 | dokładność przepływu co najwyżej +/- 1% |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.6 | maksymalna objętość skoku tłoka pompy 250 µl |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.7 | zakres ciśnień do co najmniej 42 MPa |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.8 | zakres przepływu co najmniej od 0,01 do 150,0 ml/min w układzie izokratycznym |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.9 | zawór do formowania 4-składnikowego gradientu po stronie niskiego ciśnienia z zakresem przepływu do co najmniej 50 ml/min |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.10 | system tłoków równoległych o niskich pulsacjach |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.11 | precyzja przepływu co najwyżej 0,1% RSD |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.12 | dokładność przepływu co najwyżej +/- 1% |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 1.13 | Zestaw przewodów preparatywnych oraz mieszalnik preparatywny o objętości co najmniej 14 ml |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2. | Detektor wiskozymetryczny ze specjalistycznym oprogramowaniem GPC z modułem do obsługi detektora wiskozymetrycznego umożliwiający sterowanie zestawem Prominence posiadanym przez Zamawiającego |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.1. | cela pomiarowa o objętości maksymalnie 15 µl |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.2. | elektroniczna kontrola temperatury do co najmniej 80°C, w opcji do 150°C |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.3 | precyzja pomiaru temperatury co najwyżej ±0,5°C |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.4 | termostatowany różnicowy detektor wiskozymetryczny pracujący w układzie on-line |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.5 | technika rozcieńczania w zbiorniku pozwalający do 50% ograniczyć zużycie rozpuszczalników, |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.6 | automatyczne oznaczanie niepewności pomiarowa dla wszystkich wyników |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.7 | nastrzyk nakładany pozwalający oszczędzić czas ora zużycie rozpuszczalników |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.8 | cela pomiarowa o objętości maksymalnie 15 µl |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.9 | elektroniczna kontrola temperatury do co najmniej 80°C, w opcji do 150°C |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 2.10 | precyzja pomiaru temperatury co najwyżej ±0,5°C |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| 3. | Okres gwarancji : min 12 miesięcy |  |  | Należy wpisać……. |
|  | CZĘŚĆ II TABELI POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |  |  |  |
| I | SERWIS |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji, w ramach którego Wykonawca gwarantuje pełny zakres usług serwisowych, wymianę części zamiennych, przeglądy okresowe (przynajmniej 1 w roku), naprawę, zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia |  |
| II | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  | Warunki dostawy: Dostawa oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia w cenie urządzenia . |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji 2019 lub nowsze |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |

- *niewłaściwe skreśli

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 2.1 | Pompa dwutłokowa | 1 |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Detektor wiskozymetryczny ze specjalistycznym oprogramowaniem | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3.3 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.3 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 3 – automatyczny podajnik próbek

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| ZADANIE 3 |  | Parametry graniczne (minimalne) wymagane przez Zamawiającego Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego chromatografem cieczowym HPLC Prominence oraz oprogramowaniem LC Solution | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| Automatyczny podajnik próbek |  |  |  |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent……………………………………………………………………… Typ/Model/………………………………………………… |  |  |
|  | pełna kontrola autosamplera z poziomu oprogramowania Labsolutions |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | zakres pracy w pH co najmniej 1-14 |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | praca autosamplera z ramieniem XYZ |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | tacka na co najmniej 105 fiolek 2 ml + dodatkowa tacka na 10 wzorców |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | objętość nastrzyku 0,1 µl do 100 µl |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | szybkość nastrzyku wraz z przemyciem igły co najwyżej 10 s (dla nastrzyku 10 µl) |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | dokładność nastrzyku nie gorzej niż 1% |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | szybkość dozowania próbki co najmniej od 1 do 15 µl/s (ustawiana w kroku co 0,1 µl) |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | szybkość płukania igły autosamplera co najmniej od 1 do 35 µl/s (ustawiana w kroku co 1 µl) |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | powtarzalność nastrzyku: 0,3% RSD |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | pomiar nastrzykiwanej objętości na tłoku pompy |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | współczynnik przeniesienia: co najwyżej 0,005% |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | możliwość zainstalowania dodatkowego przemywania igły co najmniej dwoma dodatkowymi rozpuszczalnikami, możliwość ustawienia przemywanie zarówno przed, jak i po nastrzyku |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | do 30 nastrzyków z tej samej próbki |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | wbudowane funkcje walidacyjne |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | możliwość podłączenia termostatowanego zmieniacza na płytki w autosamplerze mieszczącego dodatkowo 12 tacek po 54 fiolki 2 ml |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | pełna kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem Prominence |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | Należy wpisać…. |
|  | CZĘŚĆ II TABELI POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |  |  |
| I | SERWIS |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji, w ramach którego Wykonawca gwarantuje pełny zakres usług serwisowych, wymianę części zamiennych, przeglądy okresowe (przynajmniej 1 w roku), naprawę, zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia |
| II | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |
|  | Warunki dostawy: Dostawa oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia w cenie urządzenia . |  | Spełnia/ nie spełnia* |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji 2015 lub nowsze |  | Należy wpisać …… |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |

- *niewłaściwe skreślić

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 3.1 | Automatyczny podajnik próbek | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3.4 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.4 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 4 - Rozdrabniacz nożowy z zewnętrznym separatorem frakcji

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę

| ZADANIE 4 |  | Parametry graniczne (minimalne) wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rozdrabniacz nożowy z zewnętrznym separatorem frakcji |  |  |  |  |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent……………………………………………………………………… Typ/Model/ ……………………………………………… |  |  |  |
|  | Zasada działania rozdrabniacza: cięcie |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Rozdrabniacz powinien posiadać wbudowany układ separacyjny 1-go stopnia pozwalający na regulację rozdrobnienia w zakresie przynajmniej 0,25 – 20 mm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Układ tnący zawierający minimum 6 ostrzy nieruchomych |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Możliwość płynnej regulacji odległości noży nieruchomych od głowicy tnącej w zakresie przynajmniej 0,5 – 5 mm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Głowica tnąca kaskadowa przemieszczająca rozdrabniany materiał do wnętrza komory rozdrabniacza |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Głowica tnąca wyposażona w minimum 15 ostrzy wykonanych z weglika wolframu |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Możliwość zredukowania objętości komory rozdrabniacza za pomocą wkładu wykonanego z aluminium lub PTFE |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Przyłącze do systemu odsysania i przechwytywania próbki |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | gwarancja: min 24 miesiące |  |  | Należy wpisać…… |
|  | CZĘŚĆ II TABELI POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |  |  |  |
| I | SERWIS |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji, w ramach którego Wykonawca gwarantuje pełny zakres usług serwisowych, wymianę części zamiennych, przeglądy okresowe (przynajmniej 1 w roku), naprawę, zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
| II | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  | Warunki dostawy: Dostawa oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia w cenie urządzenia . |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji 2020 r, |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |

- niewłaściwe skreślić

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) |  | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 4.1 | Rozdrabniacz nożowy z zewnętrznym separatorem frakcji | 1 |  |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3.5 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.5 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 5 - Wytrząsarka

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| ZADANIE 5 |  | Parametry graniczne (minimalne) wymagane przez Zamawiającego |  | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wytrząsarka |  |  |  |  |
|  | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent……………………………………………………………………… Typ/Model/ ……………………………………………… |  |  |  |
|  | Zewnętrzny układ separacyjny wyposażony w napęd elektromagnetyczny |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Separator powinien mieć możliwość płynnej regulacji skoku w zakresie minimum 0,5 – 2,8 mm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Możliwość separacji na przynajmniej 8 frakcji zależnych od zastosowanych sit separujących |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | W zestawie kolektro frakcji o objętości min. 1500 cm3 |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zasilanie 1 lub 3 fazowe |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Okres gwarancji : minimum 24 m ce |  |  | Należy wpisać……. |
|  | CZĘŚĆ II TABELI POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |  |  |  |
| I | SERWIS |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji, w ramach którego Wykonawca gwarantuje pełny zakres usług serwisowych, wymianę części zamiennych, przeglądy okresowe (przynajmniej 1 w roku), naprawę, zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
| II | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  | Warunki dostawy: Dostawa oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia w cenie urządzenia . |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
| III | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji 2020 r |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |

- *niewłaściwe skreślić

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 5.1 | Wytrząsarka | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3.6 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.6 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 6 - spektrofotometr wraz z wyposażeniem

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| ZADANIE 6 |  |  | Parametry graniczne (minimalne) wymagane przez Zamawiającego |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SPEKTROFOTOMETR z wyposażeniem |  |  |  |  |  |
|  | I. | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model//……………………………………………… |  |  |  |
|  |  | # Urządzenie mające możliwość łączenia funkcji fluorymetru, systemu fotometrycznego i luminometru (po rozbudowie) |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Metody detekcji : - fluorescencja z góry i dołu wraz z TRF, - opcja do rozbudowy - absorbancja z źródłem światła - ksenonowa lampa UV - luminescencja –jarzeniowa i błyskowa - opcja do rozbudowy |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | POMIARY ABOSORBANCJI – monochromator |  |  |  |
|  |  | Zakres długości fali absorbancji: od min 230 nm do 999 nm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Możliwość współpracy z różnymi formatami płytek: 6 do 384-dołkowe |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Szerokość pasma: wzbudzenie < 5 nm dla  ≤ 315 nm i < 9 nm dla >315 nm, |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Dokładność długości fali: <+- 0,5 nm dla  > 315 nm; <+- 0,3 nm dla ≤ 315 nm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Odtwarzalność długości fali <+- 0,5 nm dla  > 315 nm; <+- 0,3 nm dla ≤ 315 nm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Zakres pomiarowy min. Od 0 do 4 OD |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Czas odczytu płytki 96 dołkowej maksymalnie 20 sekund |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Moduł do pomiaru próbek z mikroobjetości w płytce kwarcowej – co najmniej 16 jednoczesnych pomiarów ilościowych i jakościowych stężenia DNA, RNA i białek z ilości co najwyżej 2 l , przy limicie detekcji od 1 ng/ µl. Możliwość również pomiarów fluorescencyjnych |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Skan absorbancji w pełnym zakresie |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | ###### POMIARY FLUORESCENCJI – monochromatory – opcja do rozbudowy |  |  |  |
|  |  | Zakres odczytu fluorescencji: wzbudzenie co najmniej: 230-850 nm, emisja 280-850 nm, pomiar TRF nie gorzej niż 90amol/dołek – płytka 384 dołkowa |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Czułość odczytu fluorescencji nie gorzej niż 170 amol/ dołek dla płytki 384 dołkowej dla odczytu z góry oraz 9 fmol/dołek dla odczytu dla płytki 96 dołkowej dla odczytu z dołu |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Urządzenie z możliwością automatycznego wyboru wysokości ogniskowania wiązki światła padającego na próbkę w płaszczyźnie Z (pionowej) z automatyczną korekcją tła |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Możliwość wykonania skanu wzbudzenia i emisji w pełnym zakresie |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | ###### POMIAR LUMINESCENCJI - opcja do rozbudowy Możliwość rozbudowy o moduł do pomiarów luminescencji. Czułość luminescencji błyskowej nie gorzej niż 12 amol ATP/ dołek, czułość luminescencji jarzeniowej nie gorzej niż 225 amol ATP/ dołek, zakres dynamiki nie gorzej niż 8 dekad, zakres długości fali nie gorzej niż 380-600 nm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Pozostałe moduły |  |  |  |
|  |  | Wbudowana wytrząsarka do płytek z możliwością wyboru szybkości i kierunku wytrząsania |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Wbudowany inkubator z kontrolą temperatury +5C (temperatura otoczenia) do 42C |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Urządzenie pozwalające na użycie mikropłytek dowolnego producenta bez ograniczenia wysokości płytki dla pomiarów absorbancji |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Oprogramowanie do sterowania urządzeniem wraz z gotowymi protokołami aplikacyjnymi , dodatkowo dwie kopie oprogramowania do analizy wyników pozwalające na wykonanie poniższych aplikacji: o testy immunologiczne o pomiar ilościowy DNA/RNA o pomiar ilościowy białka o kinetyczne oznaczanie reakcji enzymatycznych o pomiar cytotoksyczności i żywotności komórek o ilościowe oznaczenie produktów PCR o oznaczenie wewnątrzkomórkowego wapnia o możliwość prowadzenia zarówno pomiarów statycznych jak i kinetycznych o możliwość wykreślania krzywej wzorcowej i przenoszenia uzyskanych wyników do arkusza kalkulacyjnego (Excel) o możliwość zaprogramowania stałych, powtarzalnych protokołów pomiarowych o Możliwość sprecyzowania, w których punktach dołka ma być wykonywany odczyt, funkcja wielokrotnych odczytów dołka |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Instrument ma możliwość rozbudowy o jeden lub dwa dyspensery z objętością martwą nie większą niż 100 µl. |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Instrument nie może być większy niż: szerokość 43 cm, wysokość 26 cm, głębokość 46 cm |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Instrument nie może być cięższy niż 16 kg |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Standardowy pomiar fluorescencji, płytka 96 dołkowa – nie więcej niż 13 s, płytka 384-dołkowa – nie więcej niż 32 s. |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Możliwość integracji ze stacją automatyczną pipetującą |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Certyfikat CE i ISO producenta |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | Gwarancja producenta : minimum 12 miesięcy |  |  | Należy wpisać…….. |
|  |  | Autoryzacja producenta do sprzedaży i serwisowania urządzeń. |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | System sterujący czytnikiem wraz z pakietem oprogramowania biurowego do analizy wyników |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  |  | CZĘŚC II TABELI POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |  |  |  |
|  |  | SERWIS |  |  |  |
|  |  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  |  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia |  |
|  |  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  |  | Warunki dostawy: Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Zamawiającego oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego w cenie sprzętu. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  |  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  |  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Wyprodukowane nie wcześniej niż 2019r. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |

- *niewłaściwe skreślić

Do zaoferowanych produktów Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia

| L.p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 6.1 | Spektrofotometr z wyposażeniem | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3.7 do SIWZ .

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.7 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

NR SPRAWY: SZP.250.49.2020

Zadanie 7  - Sztuczny żwacz - aparat do oznaczania strawności "In vitro" metodą woreczków zgrzewanych "Filter bag” z wyposażeniem

Wykonawca jest zobowiązany do wykreślenia właściwego oraz uzupełnienia wszystkich pustych wierszy w kolumnie „ Parametry oferowane przez Wykonawcę”

| ZADANIE 7 |  | Sztuczny żwacz -aparat do oznaczania strawności "In vitro" metodą woreczków zgrzewanych "Filter bag” z wyposażeniem |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Część i tabeli - Wymagane parametry (minimalne) |  |  | warunek konieczny (spełnia)* |
| I. | Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent………………………………………………………………… Typ/Model………………………………………………………………… |  |  |  |
|  | # Aparat pracujący w technologii „Filter Bag” |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Możliwość pracy z dowolnymi próbkami żywnościowymi |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Możliwość jednoczesnej analizy 100 próbek indywidualnie zamkniętych w specjalnie do tego przeznaczonych woreczkach filtracyjnych. |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Możliwość rozdzielenia próbek pomiędzy cztery naczynia. |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Wielkość próbki w jednym woreczku: 0.25 g do 1.0 g |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Dwie lampy grzewcze |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Temperatura inkubacji: 39.5 0C +/- 0.50C |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Wymiary: 44 cm (szer.) x 47 cm (głęb.) x 64 cm (wys.) |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Waga łączna max: 35 kg |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zasilanie: 110-240V, 50/60Hz |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Przystawka do badania włókna surowego 1) Pracująca w technologii „Filter Bag” służący do oznaczania: Włókna surowego, ADF (kwaśnej frakcji włókna) oraz NDF (neutralnej frakcji włókna). 2) Możliwość pracy z dowolnymi próbkami żywnościowymi 3) Możliwość jednoczesnej analizy 24 próbek indywidualnie zamkniętych w specjalnie do tego przeznaczonych woreczkach filtracyjnych. 4) Możliwość analizy włókna bez oddzielnego etapu filtracji 5) Wielkość próbki w jednym woreczku: 0.5 g do 1.0 g 6) Kontroler temperatury 7) Sterowanie mieszaniem próbek 8) Zegar z akustycznym sygnałem dźwiękowym 9) Zawór do usuwania odczynników 10) System kontrolujący szczelność aparatu 11) Zasilanie: 220-240V, 50/60Hz 12) Waga max: 20 kg |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Opakowanie z woreczkami o porowatości 25 mikronów 200szt (5 opakowań) |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Torba z nadającym się do wielokrotnego użycia woreczkiem ze środkiem osuszającym na próbki wyjęte z pieca (5 sztuk). |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zgrzewarka do woreczków |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Naczynie wagowe |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Flamaster do wykonywania napisów na woreczkach (5 sztuk) |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Zestaw odczynników startowych do analiz: włókna surowego, ADF I NDF 1) Gotowy koncentrat C19H42BrN do przygotowania 20 l roztworu (po zmieszaniu z 1-N kwasem siarkowym) do badania ADF 2) Gotowy koncentrat do przygotowania 20 l roztworu (po zmieszaniu z wodą destylowaną) do badania NDF. 3) Siarczyn sodowy do badania NDF 4) α-Amylaza (250 ml) do badania NDF 5) NaOH do badania włókna surowego 6) 95% kwas siarkowy do badania włókna |  |  | Spełnia/ nie spełnia* |
|  | Okres gwarancji min: 12 miesięcy |  |  | Należy wpisać …………. |
| II. | CZĘŚC II TABELI POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU |  |  |  |
| II | SERWIS |  |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscach instalacji dostarczonego systemu, w siedzibie Zamawiającego. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Serwis przez okres 12 miesięcy licząc od następnego dnia po upływie terminu udzielonej gwarancji zapewnia kompleksowe wsparcie techniczne. |  | Spełnia/ nie spełnia |  |
| III. | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |  |
|  | Warunki dostawy: Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Zamawiającego oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego w cenie sprzętu. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe (rok produkcji nie wcześniej, niż 2019), kompletne, gotowe do użycia. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim. |  | Spełnia/ nie spełnia* |  |

- *niewłaściwe skreślić

| L.p. | ## Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Cena jednostkowa netto w zł | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5= 3x4 | 6 | 7= 5x6/100 | 8=5+7 |
| 7 | Sztuczny żwacz - aparat do oznaczania strawności "In vitro" metodą woreczków zgrzewanych "Filter bag” z wyposażeniem. | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia w pełni go akceptuję(emy) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

PODPIS(Y)

……........................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęć, podpis czytelny osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy