Sprawa nr : SZP.250.52.2020

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.1 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 1 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA SYSTEMU DNA Z WBUDOWANYM ZASILACZEM WYSOKONAPIĘCIOWYM Z KOMPUTEREM PRZENOŚNYM Z OPROGRAMOWANIEM ORAZ ZESTAWEM ODCZYNNIKÓW – 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. |  | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego zestawu: Producent: ………………………………………………………….. Typ/Model:…………………………………………………………. |  |  |  |
| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE |  | warunek konieczny (spełnia)* |
|  | ZESTAWU DO ULTRAPRECYZYJNEJ ELEKTROFOREZY NATYWNEJ I DENATURUJĄCEJ (DNA SYSTEM) |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość analizy zmienności genetycznej niejednorodnego materiału biologicznego metodą MSSCP |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość analizy kompleksów białko-białko oraz białko-kwasy nukleinowe metodą BlueNative, Clear Native i inne, |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość ultraprecyzyjnej natywnej i denaturującej elektroforezy białek i kwasów nukleinowych. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres kontroli temperatury żelu w czasie elektroforezy: od 2ºC do 65ºC |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Nastaw temperatury żelu co 0,1ºC |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Jednorodność temperatury żelu w czasie elektroforezy ±0,2ºC |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Parametry elektryczne, programowalnego, zintegrowanego zasilacza stabilizującego wszytki trzy parametry elektryczne: napięcie od 30 do 3000V, natężenie prądu od 3 do 300 mA, stabilizowana moc od 0,4 do 40 W |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozmiar szyb żelu pionowego w zakresie200-220x 160-180 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Liczba analizowanych prób jednocześnie: max. 30-35szt |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Odczyt parametrów elektrycznych i temperatury elektroforezy w czasie rzeczywistym |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość programowania wieloetapowego, skokowego lub liniowego gradientu temperatury żelu w czasie elektroforezy z nastawą co 0,1ºC w przedziale 2-65ºC |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W zestawie z DNA System: - pionowa komora elektroforetyczna z elektrodami Pt - 1 szt. - półprzewodnikowy układ stabilizacji temperatury - 1 szt. - wysokonapięciowy zasilacz stabiliz. 30 do 3000V - 1 szt - oprogramowanie kontrolno- sterujące elektroforezą (temperatura, napięcie, natężenie, moc prądu, czas i V/godz) - Laptop do densytometrycznej analizy obrazów żeli kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem i dostosowany do zaoferowanego oprogramowania. System operacyjny w wersji 64 bit: licencja oraz nośnik do systemu operacyjnego oferującego pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową; umożliwiający nawiązanie połączenia z komputerem za pomocą funkcji pulpitu zdalnego; umożliwiający zainstalowanie i korzystanie w pełnym zakresie (zapewnienie ochrony antywirusowej komputera - tj. uruchomione procesy, pamięć RAM) z pakietu ESET Endpoint Security 6 stanowiącego element systemu wdrożonego w SGGW - szyby do elektroforezy (komplet -2 szt) - 2 kpl. - przekładki teflonowe 1 mm (2 szt) - 2 kpl - grzebień teflonowy 1 mm - 2 szt. - zestaw do równoległej polimeryzacji 8 kpl zeli - 1 szt. - zestaw do suszenia żeli - 1 kpl - wymagane przewody i adaptery |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw odczynników: 30% Akrylamidy ultra do MSSCP - 0,5L; 10x TBE - 1 L; zestaw Silver Stain DNA/RNA - 1 kpl |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |
|  | Dostawa, montaż, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego Systemu u Użytkownika. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - X | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
| 1. | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| 2. | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Posiada dokument zgodności CE. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | ZESTAW DO ULTRAPRECYZYJNEJ ELEKTROFOREZY NATYWNEJ I DENATURUJĄCEJ (DNA SYSTEM) | 1 |  |  |  |  |
|  | ZESTAW ODCZYNNIKÓW Z POZ.II | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.52.2020

Załącznik nr 3.2 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.2 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 2 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA STANOWISKA DO BADANIA PROCESU REKRYSTALIZACJI W PRZECHOWYWANEJ ŻYWNOŚCI – 1 SZTUKA |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | Urządzenie do badania procesu rekrystalizacji w przechowywanej żywności Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Możliwość przygotowania materiału badawczego w formie zamrożonej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość prowadzenia obserwacji mikroskopowych w świetle przechodzącym, materiału zamrożonego i rozmrożonego w szerokim zakresie temperatur od -196°C do co najmniej +420°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wykonania zdjęć spod mikroskopu. Dołączone oprogramowanie na PC, pracujące w środowisku systemów powszechnie używanych. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Budowa modułowa pozwalająca na rozbudowę stanowiska o dodatkowe funkcje | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Mikroskop badawczy z kondensorem o aperturze NA=0,65; odległości roboczej WD=12,0 mm - przystosowany do pracy ze stolikiem grzejno-chłodzącym o wymaganym szerokim zakresie temperatur, wyposażony również w: - nasadkę binokularową, szerokopolową FN 22, obrotową w zakresie 360°, uchylną, adapter umożliwiający podłączenie kamery, podział światła: 100:0% / 20:80%, - uchwyt rewolwerowy, sześciogniazdowy, do zastosowania z obiektywami BF jasnopolowymi, z otworem na wsuwkę do polaryzacji, - komplet obiektywów fluorytowych przystosowanych do stolika grzejno-chłodzącego o dużym zakresie temperatur, o parametrach: obiektyw o powiększeniu 50x, o dużej odległości roboczej, apertura numeryczna minimum 0,50, odległość robocza 10,60 mm; obiektyw o powiększeniu 10x, odległości roboczej minimum 10 mm, apertura numeryczna minimum 0,3 - stolik grzewczo-chłodzący (zakres temperatur min. -196°C, co najmniej do +420°C), z możliwością montażu na mikroskopie o podanych parametrach, wraz z kontrolerem, stabilność temperatury < 0,01C, szybkość grzania/chłodzenia 0,01C do 50C/min - oświetlacz do światła przechodzącego wg systemu Koehlera z polem widzenia FN=26,5 - źródło światła LED o mocy odpowiadającej mocy 30 W lampy halogenowej. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kolorowa kamera cyfrowa do zastosowań laboratoryjnych, o rozdzielczości efektywnej minimum 5.0 MPix wraz z uniwersalnym złączem USB 3 oraz z oprogramowaniem umożliwiającym akwizycję i archiwizację obrazu mikroskopowego oraz analizę i raportowanie badań, pasująca do mikroskopu z poz. 5. Wymagania: - typ przetwornika CMOS, czas ekspozycji (od – do) minimum 31µs – 2,74s, - maksymalna rozdzielczość 2 560 x 1 920 pikseli (tryb 4:3) - odświeżanie przy pełnej rozdzielczości minimum 15 klatek / sekundę, - adaptacja o faktorze 0,5, - binning 2x, 4x, - wielkość piksela 2,2x2,2 mikrometra, - możliwość rozbudowy oprogramowania o dodatkową funkcję pozwalającą na analizę granic ziaren metodą planimetryczną, - oprogramowanie z modułem do wykonywania raportów w edytorze tekstów, możliwość eksportu wyników do arkusza kalkulacyjnego, - oprogramowanie pozwalające na wykonywanie zaawansowanych pomiarów, możliwość składania obrazów; możliwość nakładania obrazów na siebie, dekonwolucja 2D, możliwość zliczania obiektów, oprogramowanie na nośniku DVD, W zestawie stacja robocza z monitorem oraz komputer przenośny do archiwizacji, analizy i obróbki obrazu mikroskopowego oraz raportowania badań kompatybilny z zaoferowanym urządzeniem posiadający system operacyjny kompatybilny z oprogramowaniem kamery, przekątną ekranu minimum 15,6 [cal], ekran dotykowy z rysikiem, pamięć RAM min. 8 GB, pamięć karty graficznej minimum 4 GB, rozdzielność 1920x1080 (Full HD), minimum 1x USB 3.0,pakiet programów biurowych (minimum: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maszyna do zmrażania i produkcji lodów Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. Maszyna do zmrażania i produkcji lodów typu frezer, urządzenie z własnym agregatem o wydajności min. 5 kg/h, pojemność frezera minimum 3,2 l, łatwo czyszcząca z układem opróżniania, możliwość przechowywania badanego materiału w urządzeniu na czas przygotowania kolejnej próby, kontrola gęstości w trakcie procesu zamrażania – mieszadło zatrzymuje się gdy lody są zbyt gęste. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instruktaż stanowiskowy z obsługi dostarczonego urządzenia personelu wskazanego przez Zamawiającego – dla najmniej 4 osób, minimum 6 godzin. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji na zgłoszony przez Użytkownika problem: maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne (skalibrowane) i gotowe do użycia. Rok produkcji: nie wcześniej niż 2019r. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | Urządzenie o badania procesu rekrystalizacji w przechowywanej mrożonej z rozdz. I. | 1 |  |  |  |  |
|  | Maszyna do zmrażania i produkcji lodów z rozdz. II. | 1 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.52.2020

Załącznik nr 3.3 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.3 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 3 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA PH-METRU, WAG, KONDUKTOMETRU I WIRÓWEK- 1 ZESTAW |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | Wymagane parametry i możliwości badawcze | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | KOMPAKTOWY PH-METR DO POMIARU PH I TEMPERATURY W PRODUKTACH STAŁYCH– 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Zakres pomiarowy: 0-16 pH, od -5 do +105 °C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność pomiarów: nie mniejsza niż ±0,02 pH, ±0,5 °C w zakresie temperatur od -5 do +60 °C. Rozdzielczość: nie mniejsza nić 0,01 pH, 0,1 °C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Walizka do przenoszenia ph-metru, elektrod i roztworów buforowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz LCD, podświetlany, prezentujący równocześnie mierzoną wartość pH i temperaturę | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażony w minimum jeden zestaw baterii | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażony w kombinowaną elektrodę pomiarową pH/°C wraz ze zdejmowanym ostrzem o długości minimum 35 mm z odpowiednim złączem i kablem min. 1 metr | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Roztwory buforowe pH 4,01 i pH 7,01 (min. po 1 opakowaniu) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażony w min. 2 opakowania roztworów do czyszczenia elektrody | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kalibracja pH automatyczna w 1 lub 2 punktach z 2 seriami buforów kalibracyjnych będącymi w pamięci (4.01, 7.01, 10.01, 6.86, 9.18) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kompensacja temperatury automatyczna w zakresie od -5 do +105 °C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wodoszczelna obudowa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz wyposażony w wskaźnik automatycznej kompensacji temperatury, wskaźnik procentowy poziomu baterii, wskaźnik niskiego poziomu baterii, wskaźnik stabilności, wskaźnik kalibracji pH, jednostki temperatury | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada atest potwierdzający możliwość stosowania przyrządu w bezpośrednim kontakcie z produktami spożywczymi | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WAGA TECHNICZNA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne: min. 15 kg, max. 16 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Platforma wykonana ze stali nierdzewnej, odporna na wpływ wody i detergentów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Działka odczytowa (d): 5-6 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażona w wyświetlacz LCD połączony z platformą, wysokość cyfr: min. 18 mm, | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażona w standardową klawiaturę | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary platformy do ważenia: 400x400 mm, ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilacz dopasowany do wagi i sieci: 230V/50Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga posiada min. III klasę dokładności | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność: min. 1,0 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Liniowość: min. 2,0 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimum 1 interfejs komunikacyjny z USB i RS 232 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Stopień ochrony miernika IP 65. Stopień ochrony czujnika IP 67 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WAGA LABORATORYJNA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Obciążenie maksymalne: 6200 g, ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Działka odczytowa: nie mniejsza niż 0,01 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres możliwości tarowania: do -6200 g, ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Adjustacja (kalibracja) wewnętrzna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażona w wyświetlacz LCD, wysokość cyfr: min. 18 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażona w standardową klawiaturę | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary szalki do ważenia: 180x180 mm, ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilacz dostosowany do wagi i sieci: 230V/50Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Min. II klasa dokładności | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność: min. 0,02 g, Liniowość: ± 0,02 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimum jeden interfejs komunikacyjny z USB i RS 232 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WAGA ANALITYCZNA |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Zakres ważenia: od 10 mg do 220 g ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Działka odczytowa: nie mniejsza niż 0,1 mg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Całkowity zakres tary wagi: -220 g ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Adjustacja (kalibracja) wewnętrzna | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażona w wyświetlacz graficzny: 110x35 mm, ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obudowana komora ważenia, zarówno z boku, jak i od góry oraz otwierane obie boczne ściany zabudowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary komory do ważenia: 174x135x220 mm, ± 10% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Szalka do ważenia, nierdzewna, o średnicy: od 80 do 100 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilacz dostosowany do wagi i sieci: 230V/50Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga posiada minimum I klasę dokładności | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność: min. 0,1 mg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Liniowość: ± 0,2 mg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Język menu: POLSKI | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażona w minimum jeden interfejs komunikacyjny z USB i RS 232 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu – maksymalnie 72 h | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WODOSZCZELNY KONDUKTOMETR DO POMIARU PRZEWODNOŚCI, PH, POTENCJAŁU REDOX I TEMPERATURY– 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Duży, czytelny wyświetlacz umożliwiający jednoczesny odczyt mierzonej wybranej funkcji i temperatury | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wodoszczelna obudowa, posiadająca stopień szczelności min. IP-66 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie posiadające pamięć wewnętrzną umożliwiającą zapis min. 50 wyników pomiarowych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kalibracja elektrody przewodności w 1 punkcie, a elektrody pH w 1 do 3 stałych punktów (pH: 4.00, 7.00, 9.00) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W funkcji przewodności współczynnik α stały (2%/°C). | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie posiada izolowane od siebie wejścia do pomiarów pH i przewodności w celu eliminacji jednego pomiaru na drugi, dzięki czemu pozwala na pomiary obydwu funkcji w jednym naczyniu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne wykrywanie wartości pH buforu (4.00, 7.00, 9.00) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczna kompensacja temperatury | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość odczytania nachylenia charakterystyki elektrody i przesunięcia zera | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość automatycznego przeliczenia wyniku pomiaru potencjału redox odniesionego do elektrody chlorosrebrowej na elektrodę wodorową | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W funkcji pomiaru napięcia i redox dokładność: min. ± 1 mV | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | W funkcji pomiaru przewodności: - możliwość pomiaru wód destylowanych i cieczy i przewodności do 199,9mS/cm - min. 4 zakresy przełączane automatycznie (autorange) - możliwość pomiaru zasolenia w przeliczeniu NaCl, minimum do 177,9 g/l - przeliczenie pomiaru przewodności na zasolenie według rzeczywistej zależności, a nie stałego współczynnika -możliwość określenia zawartości masy suchej (TDS), stały współczynnik: 0,5 - kalibracja poprzez wprowadzenie stałej K lub jej wyznaczenie w roztworze wzorcowym - automatyczna kompensacja temperatury - stały współczynnik alfa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w czujnik konduktometryczny o bardzo dobrej dokładności w zakresie: od 0 do 400 mS/cm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w czujnik temperatury z rezystorem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ: Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | WIRÓWKA – 2 SZT. |  |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Zasilanie: 100-230V, 50/60Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obroty: 6 000 rpm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wirniki kątowe: 6 x 1,5/2ml; 2 x 8 x 0,2 ml PCR | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Adapter: 6x0,2 ml i 6x0,5 ml | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | DOSTAWA: Dostawa i wniesienie do siedziby Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 m-ce. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu – maksymalnie 3 dni robocze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użycia; rok produkcji nie wcześniej niż 2019 rok | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

| L.p. | - Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6= 4x5/100 | 7=4+6 |
|  | PH-METR | 2 |  |  |  |  |
|  | WAGA TECHNICZNA | 1 |  |  |  |  |
|  | WAGA LABORATORYJNA | 1 |  |  |  |  |
|  | WAGA ANALITYCZNA | 1 |  |  |  |  |
|  | KONDUKTOMETR | 2 |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA | 2 |  |  |  |  |
| SUMA: |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanych produktów Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.52.2020

Załącznik nr 3.4 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.4 do wzoru umowy wraz z kalkulacją ceny

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 4 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA TESTERA PRZENIKALNOŚCI GAZÓW TESTOWYCH: O2, CO2, N2 PRZEZ FOLIE I WARSTWY BARIEROWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO KONTROLOWANIA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ – 1 ZESTAW oraz TESTERA PRZENIKALNOŚCI PARY WODNEJ PRZEZ FOLIE, OPAKOWANIA I WARSTWY BARIEROWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO KONTROLOWANIA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ WRAZ Z AKCESORIAMI – 1 SZT. |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | Wymagane parametry i możliwości badawcze | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | TESTER PRZENIKALNOŚCI GAZÓW TESTOWYCH: O2, CO2, N2 PRZEZ FOLIE I WARSTWY BARIEROWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO KONTROLOWANIA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ– 1 zestaw |  |
| 1. | TESTER PRZENIKALNOŚCI GAZÓW TESTOWYCH: O2, CO2, N2 PRZEZ FOLIE I WARSTWY BARIEROWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO KONTROLOWANIA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ–1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Tester pracujący w oparciu o metodę manometryczną | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres pomiaru: od 0.05 d0 50 000cm3/m2*24h*0.1 MPa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres temperatury testu: od 5°C do 95°C ±5°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność kontroli temperatury ±0,1°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres kontroli wilgotności 50-90% wilgotności względnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Poziom próżni <20 Pa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość kontroli próżni 0,1 Pa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gazy testowe: azot, tlen, ditlenek węgla i inne niekorozyjne i nietoksyczne | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ilość próbek podczas testu: max. 3 (pomiar niezależny dla każdej próbki) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozmiar próbki od 95 do 100 mm ± 3 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powierzchnia testowa o średnicy 70 mm ± 5 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Maksymalna grubość próbki 3 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ciśnienie testu od -0,1 do + 0,1 MPa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Ciśnienie wejściowe gazu testowego od 0,4 do 0,6 MPa ± 0,1 MPa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Akcesoria niezbędne: - jednostka do opracowania danych pomiarowych wraz z oprogramowaniem, - pompa próżniowa, - kołowy wycinak do próbek, - smar uszczelniający (2 szt.), - filtry papierowe (200 szt.), - folie kalibracyjne do tlenu, azotu i ditlenku węgla, - olej do sprężarki (1l) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary urządzenia: szerokość 750 mm, głębokość 600mm, wysokość 450 mm +/- 5 %, Waga 90 kg ± 5 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie 230/50 Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie zgodne z normami: PN-EN ISO 2556:2002, ISO 15105, ASTM D1434, JIK K7126-A | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO POMIARU BARWY - KOLORYMETR DO POMIARU BARWY FOLII I WARSTW BIOPOLIMEROWYCH WRAZ Z AKCESORIAMI – 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Urządzenie musi posiadać pole pomiaru o średnicy 8 mm ± 1 mm Zakres pomiarowy w trybie odbicia od min. 0,01 do max. 160 % | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość odłączenia głowicy pomiarowej od procesora i używania jako samodzielne urządzenie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać detektor w postaci fotoogniwa krzemowego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Źródło światła – impulsowa lampa ksenonowa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas pomiaru max. 1 sekunda Minimalny odstęp miedzy pomiarami max. 3 sekundy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wydajność baterii na minimum 800 pomiarów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Obserwator 2 stopnie dopasowany do CIE 1931 Standard Observers Iluminant C i D65 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlanie: wartości barwy, wartości różnicy barwy, ostrzeżenia PASS/WARN/FAIL | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie pracujące w przestrzeni barwy XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter L*C*h, Munsell, CMC (tc), CIE 1994, Lab99, LCh99, CIE2000, CIE WI*Tw, WI ASTM E313, YI ASTM D1925 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz z punktową matrycą LCD z podświetleniem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w białą płytkę kalibracyjną | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagane akcesoria do urządzenia: - końcówka pomiarowa ze szkłem ochronnym, - pokrywa ochronna na detektor, - stojak poziomy i uchwyt próbki, - szklana oraz z tworzywa sztucznego kuweta o wymiarach szerokość min 35 długość max 55 mm ± 5 mm o długości drogi optycznej 10 mm, - kabel USB do konwersji danych, - wyposażenie do przetwarzania danych wraz z oprogramowanie niezbędnym do obróbki danych pomiarowych - baterie alkaiczne lub NiMH – 4 sztuki | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie: baterie alkaliczne lub NiMH oraz zasilacz AC 230V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga: max. 550 g ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pracy w temperaturze od 0 do 40°C ±2°C i wilgotności względnej środowiska 85% ±5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | APARAT SŁUŻĄCY DO MONITOROWANIA POŁYSKU - POŁYSKOMIERZ– 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Urządzenie przenośne do pomiaru połysku w trzech kątach pomiarowych: 20, 60 i 85° | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres pomiarowy: 20° : 0,0~2.000 GU 60° : 0,0~1.000 GU 85° : 0,0~160 GU | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozmiar miejsca pomiaru: 20° : 10 × 10 mm ± 2 mm 60° : 9 × 15 mm ± 2 mm 85° : 5 × 38 mm ± 2 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość : 0,0~99,9 GU : 0,1 GU oraz 100~2.000 GU : 1 GU | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas pomiaru: max 0,5 sekundy na kąt | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość pracy w temperaturze od 15 do 40°C ±2°C i wilgotności względnej 85% ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie zgodne z normami: ISO 2813, ISO 7668, ASTM D 523, ASTM D 2457, DIN 67 530, JIS Z 8741, BS 3900 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga max. 400 g ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary: szerokość min 150 mm max 200 mm, wysokość min 70 mm max 80 mm, głębokość min. 45 mm max 50 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagane akcesoria do urządzenia: - uchwyt kalibracyjny 60°, - wzorce kontrolne dla kątów 20°, 60° i 85°, - kabel USB, - oprogramowanie do transferu danych, - baterie alkaliczne – 6 sztuk | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4. | ANALIZATOR GAZÓW KRYTYCZNYCH W OPAKOWANIU WRAZ Z AKCESORIAMI– 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Urządzenie pozwalające na pomiar trzech gazów krytycznych: etylenu, dwutlenku węgla i tlenu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przepływ próbek powietrza: minimum 70 ml | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Szybkość pomiarowa: w otwartej lub zamkniętej pętli , interwał 1 sekunda | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyświetlacz: LCD dobrze widoczny w świetle słonecznym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Środowisko pracy: 0 ° C - 45 ° C ( wilgotność 0-90 % bez kondensacji) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary: 20 cm x 15 cm x 5 cm +/- 10% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga: max. 1 kg | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie: Wymienny akumulator litowo -jonowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Interfejs PC: USB i karty SD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zapisania danych z każdego pomiaru: etylen, stężeń CO2 i O2 , data, czas, RH, Lokalizacja GPS | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dolna granica wykrywania (etylenu): 0,5 ppm (500 ppb) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar etylenu: Zakres: 0-200 ppm, Rozdzielczość: 0,01 ppm, Dokładność: +/-5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar dwutlenku wegla: Zakres: 0-20%, Rozdzielczość: 0,01%, Dokładność: 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pomiar tlenu: Zakres: 0-100%, Rozdzielczość: 0,1%, Dokładność: +/-5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw do próbkowania dynamicznego umożliwiający użytkownikom wykonywanie ciągłych pomiarów w środowiskach zamkniętych wyposażony w akrylową komorę o pojemności 2L, mocowanie, akumulator | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5. | MIERNIK NIEPRZEZROCZYSTOŚCI FOLII BARIEROWYCH - SPEKTROFOTOMETR UV-VIS WRAZ Z AKCESORIAMI – 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Dwuwiązkowy, skanujący spektrofotometr UV-VIS pracujący w zakresie spektralnym min 190 max 1100 nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość jednoczesnego pomiaru próbki i odnośnika | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Źródło światła – pulsacyjna lampa ksenonowa | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w monochromator z szybkim mechanizmem przesuwu ok. 31 000 nm/min ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać oddzielną komorę do próby odniesienia | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zrobienia pomiaru z otwartą komora pomiarową | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres fotometryczny min. 3,5 Abs | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność długości fali nie gorsza niż 0,2 nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność długości fali ±0,01 nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Stabilność fotometryczna lepsza niż 0,0005 Abs/h | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w system pompy przepływowej i przystawkę automatycznie rozpoznawaną przez urządzenie wraz z niezbędnymi wężykami i połączeniami | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać pompę perystaltyczną kompatybilną z dedykowanym oprogramowaniem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | System pompy przepływowej pracujący przy minimalnej ilości próbki 200 μl ± 10μl | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w kuwetę kwarcową przepływową o drodze optycznej 10 mm i pojemność 0,45 ml ± 0,1 ml | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w podstawę wraz z uchwytem na akcesoria z szyną po stronie detektora | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt na transparentne ciała stałe, filtry, płytki, folie szklane/kwarcowe lub z tworzywa umożliwiający mocowanie magnetyczne próbek okrągłych lub prostokątnych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w uchwyt magnetyczny do bardzo cienkich folii zawierający co najmniej 4 magnetyczne paski o różne aperturze i co najmniej 1 magnetyczny pasek "blank" | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać uchwyt na fiolki o średnicy od 18 mm do 40 mm i wysokości od 35 mm do max 100 mm oraz kuwety 10 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać uchwyt na fiolki i kuwety o średnicy od 18 do 40 mm ± 2 mm i wysokości 100 mm ± 10 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać kuwetę kwarcową oraz szklaną o długości drogi optycznej 10 mm ± 1 mm z teflonową przykrywką o pojemności 3.5 ml ± 5 ml | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komputer sterujący pracą spektrofotometru kompatybilny z zaoferowanym spektrofotometrem, o wymaganiach: - system operacyjny w wersji 64 bit: licencja oraz nośnik do systemu operacyjnego oferującego pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową - rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 lub większa, przekątna ekranu nie mniejsza niż 21’ - pamięć RAM min. 8 GB, - pojemność dysku twardego: SSD min. 256 GB lub HDD min. 1 TB SATA - procesor kompatybilny z zaoferowanym oprogramowaniem - mysz oraz klawiatura - pakiet programów biurowych (minimum: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu) - oprogramowanie do obróbki danych - złącza USB 3.0 oraz napęd DVD-RW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary: szerokość min. 60 cm max 65 cm, wysokość min. 25 cm max 30 cm, głębokość min. 45 cm max 50 cm ± 5 cm, Waga: 15 kg ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagane akcesoria do urządzenia: - zestaw kuwet o długości drogi optycznej 10 mm (6 sztuk), - oprogramowanie i wyposażenie niezbędne do obróbki danych pomiarowych. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6. | URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ANALIZY STRUKTURY CZĄSTECZEK FOLII - SPEKTROFOTOMETR FTIR Z PRZYSTAWKĄ ATR – KRYSZTAŁ ZNSE– 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Zakres spektralny co najmniej 5100 - 600 cm-1 (optyka ZnSe) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Interferometr Michelsona 45° | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość spektralna lepsza niż 2 cm-1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność liczby falowej nie gorsza niż 0,05 cm-1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Powtarzalność liczby falowej nie gorsza niż 0,005 cm-1 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Budowa modułowa pozwalająca na łatwy i szybki sposób zmiany techniki pomiarowej bez konieczności justowania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wyposażenia w przystawkę pozwalającą na wykonywanie pomiarów transmisyjnych dla próbek ciekłych bez konieczności stosowania kuwety cieczowej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość rozbudowy głównego modułu poprzez przystawki do różnych metod analitycznych - minimum 5 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary modułu głównego FTIR nie większe niż – 160 mm x 310 mm x 130 mm (W x D x H) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Przystawka ATR do szybkiego pomiaru próbek stałych, ciekłych i półpłynnych z kryształem diamentowym do pracy w zakresie od 5100 do 600 cm-1 - Pojedyncze odbicie – 45 ° - Musi posiadać blokadę – stały docisk w czasie analizy próbek stałych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komputer sterujący pracą spektrofotometru kompatybilny z zaoferowanym spektrofotometrem, o wymaganiach: - system operacyjny w wersji 64 bit: licencja oraz nośnik do systemu operacyjnego oferującego pełną integrację z wdrożoną w SGGW usługą katalogową - rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 lub większa, przekątna ekranu nie mniejsza niż 21’ - pamięć RAM min. 8 GB, - pojemność dysku twardego: SSD min. 256 GB lub HDD min. 1 TB SATA - procesor kompatybilny z zaoferowanym oprogramowaniem - mysz oraz klawiatura - pakiet programów biurowych (minimum: arkusz kalkulacyjny, edytor tekstu) - oprogramowanie do obróbki danych - złącza USB 3.0 oraz napęd DVD-RW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 7. | URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO UZYSKANIA SKŁADNIKÓW BIOLOGICZNIE AKTYWNYCH - SUSZARKA LABORATORYJNA– 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Suszarka rozpyłowa o zdolności odparowania wody od 1,5 do 2,0 l/h 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Gabaryty zewnętrzne urządzenia szerokość min 95 cm max 105 cm, wysokość min 115 cm max 125 cm, głębokość min 55cm max 65 cm ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja wydajności pompy perystaltycznej do 3 l/h ± 0,05 l/h | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Komora suszenia wykonana ze stali nierdzewnej o pojemności min 15 l max. 20 l ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja przepływu powietrza sprężonego od 300 do 800 l/h ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozpylanie za pomocą dyszy m.in.: 0,5 mm; 0,7 mm; 0,9 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczna regulacja i odczyt temperatury wlotowej i wylotowej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moc grzewcza 2000 W ± 5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja przepływu powietrza suszącego | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układ zabezpieczenia włączenia grzania bez przepływu powietrza | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość demontażu elementów transportu proszku | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 8. | URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO ROZDRABNIANIA KOMPONENTÓW FOLII BARIEROWYCH - MŁYNEK ROZDRABNIAJĄCY WRAZ Z AKCESORIAMI– 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Młynek kriogeniczny pracujący w zakresie napięcia 100-240V i częstotliwości 50/60 Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w naczynie zakręcane o pojemności ok. 50 mL ± 5 ml, wykonane ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagane akcesoria do urządzenia: - kula mieląca o średnicy 20 mm ± 5% wykonana ze stali nierdzewnej, - dewar ciekłego azotu o pojemności 50 l ± 5% z systemem automatycznego napełniania ciekłego azotu wraz z zaworem bezpieczeństwa. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość mielenia kriogenicznego realizowanego przez siły uderzenia i tarcia, do 30 Hz ±5 % | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi zapewniać 3 różne możliwości mielenia: -mielenie na sucho, - mielenie na mokro, - mielenie kriogeniczne. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi zawierać programowanie cyklu chłodzenia i mielenia w zakresie od 10 s do 99 min | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie pozwalające zmielić próbki o wielkości wejściowej poniżej lub równej 8 mm ± 0,5 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie pozwalające rozdrobnić materiał do ok. 5 μm ± 2% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga: 45 kg ± 5 % | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary min. 35 cm max 45 cm x min 35 cm max 45 cm x min 55 cm max 65 cm ±5% | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 24 miesiące | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 9. | URZĄDZENIE SŁUŻĄCE DO PREPARATYKI FOLII BARIEROWYCH - NAPYLARKA JONOWA– 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |
|  | Możliwość napylania metodą jonowego rozpylania metalami szlachetnymi (m.in. złotem Au) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zadania wymaganej grubości w skali nm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi mieć możliwość uzyskiwania: - warstw węglowych z włókien węglowych - warstwy węglowej w dwóch trybach: pulsacyjnym (PULSE) lub błyskowym (FLASH) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość napylania kierunkowego metalami szlachetnymi dla próbek płaskich lub dysfuzyjnego dla próbek przestrzennych | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczna kontrola procesu napylania | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość zdefiniowania zakończenia trwania procesu na podstawie określenia przez użytkownika maksymalnego czasu napylania lub żądanej grubości napylanej warstwy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość rozbudowy o dodatkowe stoliki na preparaty, m.in. stolik rotacyjny, stolik planetarny | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zintegrowany panel dotykowy do obsługi i zmiany parametrów procesu. Wyświetlacz musi wskazywać przynajmniej podstawowe dane procesu napylania, takie jak: wielkość próżni, status pracy itp. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczna przysłona, która chroni preparat przed niekorzystnymi efektami na początku procesu | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wydajna 2-stopniowa olejowa pompa próżniowa wytwarzająca próżnię na poziomie min. 7×10-3 mbar oraz minimalnej wydajności (możliwości pompowania) 5 m3/h | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zintegrowany układ do pomiaru grubości napylonej warstwy w czasie rzeczywistym przy pomocy agi kwarcowej z dokładnością poniżej 1 nm. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać automatyczną korektę pomiaru grubości napylanej warstwy na wadze kwarcowej w przypadku zmiany odległości próbki od głowicy napylającej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażenie w zabezpieczenia programowe umożliwiające wykonanie potencjalnie niebezpiecznych czynności | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez wbudowany port USB oraz zapis parametrów napylania i jego export na pamięć USB. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zestaw musi zawierać: - napylarkę jonową z dwiema łatwo wymienialnymi (nie wymagającymi żadnych dodatkowych narzędzi) głowicami do otrzymywania warstw metali szlachetnych i warstw węglowych - głowicę do metali szlachetnych, dostosowaną do targetów nie większych niż 54 mm i maksymalnej grubości 1 mm - zintegrowany detektor grubości warstwy - min. 1 target złota o grubości 0,2 mm - pompa rotacyjna i odpowiednie połączenia próżniowe - włókno węglowe o długości min. 50 m - oprogramowanie do napylarki umożliwiające w pełni automatyczny proces napylania, tj. odpompowania, przedmuchania argonem, stabilizacji plazmy, otwarcia przysłony głowicy, napylenia zadanej grubości lub napylania określonego zadanym czasem trwania procesu, zapowietrzenia (lub pozostawienie pod próżnią) - kable zasilające | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wyposażenie dodatkowe: - metalowa komora odporna na uszkodzenia o wymiarach wewnętrznych min. 140 x 140 x 140 mm - drzwi ze szklanym okienkiem, które można łatwo zdemontować do czyszczenia - stolik na preparaty o średnicy min. 75 mm posiadający zakres ruchów w osi Z min. 60 mm, przystosowany do umieszczenia min. 18 standardowych stolików SEM ½ cala – min. 2 szt. - stolik z możliwością automatycznej rotacji | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| r) | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | TESTER PRZENIKALNOŚCI PARY WODNEJ PRZEZ FOLIE, OPAKOWANIA I WARSTWY BARIEROWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO KONTROLOWANIA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ WRAZ Z AKCESORIAMI -1 szt. |  |
| TESTER PRZENIKALNOŚCI PARY WODNEJ PRZEZ FOLIE, OPAKOWANIA I WARSTWY BARIEROWE Z MOŻLIWOŚCIĄ PRECYZYJNEGO KONTROLOWANIA WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ – 1 szt. Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |
|  | Tester oparty na przenikalności pary wodnej metodą grawimetryczną | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zakres pomiaru masy od 0 do 220 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Rozdzielczość pomiaru masy 0,0001 g | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kontrola temperatury od 10°C poniżej temperatury otoczenia do +40°C ± 5°C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kontrola wilgotności względnej: od 20 do 90% wilgotności względnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Dokładność regulacji temperatury nie gorsza niż ±1,5% wilgotności względnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Układy kontroli wilgotności względnej i temperatury zintegrowane w testerze | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi umożliwiać automatyczne uzupełnianie wody do kontroli wilgotności; woda musi być pobierana z zewnętrznego zbiornika (w zestawie) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi posiadać oprogramowanie kontrolera w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kontrola szybkości przepływu powietrza od 0,02 do 4 m/s ± 0,2 m/s | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Tester musi posiadać obrotową karuzelę z max. 15 miejscami na kubki testowe | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi być wyposażone w 15 standardowych kubków testowych do testów „suchego” lub „mokrego kubka: z zamknięciem mechanicznym wraz z uszczelkami dla próbek o powierzchni testowej min. 28 cm2 i max. 30 cm2 ± 0,5 cm2 oraz kubki zapasowe dla próbek o powierzchni testowej min. 28 cm2 i max. 30 cm2 ± 0,5 cm2 (po 5 sztuk każdy) - Urządzenie musi być wyposażone w zestaw zapasowych uszczelek do kubków testowych (15 szt) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi umożliwiać pracę z częściowym wypełnieniem komory testowej dla mniejszej liczby kubków | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Tester musi mieć możliwość grupowania próbek tego samego typu – dowolną liczbę próbek (np. tego samego materiału) można zaliczyć do grupy próbek. Grubość próbki do 3 mm | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wykonania testów „mokrego kubka” i „suchego kubka” | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość kontroli temperatury, wilgotności względnej oraz prędkości przepływu powietrza | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pełna automatyzacja przebiegu testu – tester musi określać moment zakończenia pomiaru na podstawie zaprogramowanych kryteriów zmienności masy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wbudowana waga do automatycznego pomiaru masy kubków w wybranych odstępach czasu Zawarty odważnik 200 gramów klasy E2 do kalibracji wagi, wraz z certyfikatem kalibracji | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Kontrola testu przez wbudowany kontroler z ekranem dotykowym | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie wyposażone w szablon do wycinania próbek | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi umożliwiać autonomiczną pracę bez komputera, interfejs użytkownika w języku polskim | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Urządzenie musi umożliwiać integrację z wewnętrzna siecią – poprzez Wi-Fi oraz zdalne sterowanie poprzez oprogramowanie typu zdalny pulpit | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość bezpośredniego tworzenia raportów z badań do pliku PDF | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Możliwość wyznaczenia współczynnika μ oraz Sd | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz, 1 kW | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymagane zasilanie w sprężone czyste i suche powietrze od min. 5 do max 10 barów | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wymiary 120 x 80 x60 cm ±5 %, Waga 110 kg ±5 % | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Tester musi spełniać wymagania norm: PN-EN 1931, GB 1037, GB?T 12704, PN ISO 2528, PN-EN ISO 12572, PN-EN ISO 7783, ASTM E96, ASTM D 1653, BS 3424-34, DIN 53122, JIS 1099-A, JIS Z 0208 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Okres gwarancji: 36 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA DOTYCZĄCE URZADZEŃ Z ROZDZIAŁU I i II |  |
|  | Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika . | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP |  |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  |

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość (szt.) | Wartość netto w zł | VAT % | Wartość VAT w zł | Wartość brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5/100 | 7=4+6 |
| I. | Tester przenikalności gazów testowych: O2, CO2, N2 przez folie i warstwy barierowe z możliwością precyzyjnego kontrolowania wilgotności względnej – 1 zestaw |  |  |  |  |  |
|  | Tester przenikalności gazów testowych: O2, CO2, N2 przez folie i warstwy barierowe z możliwością precyzyjnego kontrolowania wilgotności względnej | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służącego do pomiaru barwy - kolorymetr do pomiaru barwy folii i warstw biopolimerowych wraz z akcesoriami | 1 |  |  |  |  |
|  | Aparat służący do monitorowania połysku - połyskomierz | 1 |  |  |  |  |
|  | Analizator gazów krytycznych w opakowaniu wraz z akcesoriami | 1 |  |  |  |  |
|  | Miernik nieprzezroczystości folii barierowych - spektrofotometr UV-VIS wraz z akcesoriami | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do analizy struktury cząsteczek folii - spektrofotometr FTIR z przystawką ATR – kryształ ZNSE | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do uzyskania składników biologicznie aktywnych- suszarka laboratoryjna | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do rozdrabniania komponentów folii barierowych- młynek rozdrabniający wraz z akcesoriami | 1 |  |  |  |  |
|  | Urządzenie służące do preparatyki folii barierowych - napylarka jonowa | 1 |  |  |  |  |
| II. | Tester przenikalności pary wodnej przez folie, opakowania i warstwy barierowe z możliwością precyzyjnego kontrolowania wilgotności względnej wraz z akcesoriami | 1 |  |  |  |  |
| SUMA rozdz. II poz 1-9 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM rozdz. I i II |  |  |  |  |  |  |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.52.2020

Załącznik nr 3.5 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.5 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 5 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA REGAŁU CHŁODNICZEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADZENIA PROCESU DOJRZEWANIA MIĘSA I WĘDLIN |

*niewłaściwe skreślić

| L.p. | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOSCI BADAWCZE | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
|  | Proszę podać dane oferowanego modelu: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pojemność od 50 do 110 dm3 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Panel sterowania z wyświetlaczem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja temperatury w zakresie od max 0 do min 25 ° C | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Regulacja wilgotności | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Alarm dźwiękowy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Drzwi szklane, samodomykające | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Moduł technologii bluetooth | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne odszranianie | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Automatyczne usuwanie skroplin | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Oświetlenie – barwa czerwona | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimum 1 półka - inox | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie 230V | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |
|  | Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją konserwacji i smarowania, instrukcją BHP | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)

Sprawa nr : SZP.250.52.2020

Załącznik nr 3.6 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1.6 do wzoru umowy

| NUMER ZADANIA | ZADANIE 6 |
| --- | --- |
| NAZWA ZADANIA | DOSTAWA AUTOMATYCZNEGO APLIKATORA WARSTW Z WYPOSAŻENIEM – 1 szt. |

*niewłaściwe skreślić

| Lp. |  | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego aplikatora: Producent…………………………………………………………………………………… Typ/Model……………………………………………………………………………………. |  |  |  |
|  | SPECYFIKACJA TECHNICZNA I MOŻLIWOŚCI BADAWCZE |  |  |
|  | Automatyczny aplikator warstw umożliwiający przygotowanie cienkich powłok oraz pozwalający na aplikację powłok na typowe folie spożywcze; kompatybilny z aplikatorami do nakładania powłok bez konieczności użycia dodatkowego osprzętu. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zasilanie elektryczne: 100-240V/50-60 Hz, |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Waga: nie większa niż 45kg. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Podstawa do aplikatora kompatybilnego z dwiema platformami użytkowymi: z płytą próżniową oraz z płytą szklaną. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Pompa próżniowa wbudowana w urządzenie. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Prędkość powlekania regulowana w zakresie 5mm/s – 500mm/s lub szerszym zawierający niniejszy zakres. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Programowanie parametrów pracy na ekranie urządzenia, z możliwością zapamiętywania ustawień w zakresie od 4 do 6. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Zaciski do mocowania próbek oraz zestaw obciążników z zakresie od 500g do 1000g. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Folia zabezpieczająca przed zanieczyszczenie/zachlapaniem wyświetlacza. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Aplikatory umożliwiające nakładanie powłok ze stali nierdzewnej: |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Aplikator o regulowanej szczelinie w zakresie od 0 do minimum 3,5 mm oraz powierzchni wymalowywania minimum 300mm. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Aplikator walcowy o 4 wysokościach szczelin do max. 200 µm i szerokości wymalowania min. 70 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Aplikator ramkowy o 4 wysokościach szczelin do max. 200 µm i szerokości wymalowania min. 60 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Aplikator spiralny o grubości warstwy w zakresie od 100 µm do 200 µm i szerokości wymalowywania minimum 200mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Lakierowane karty testowe do określania siły krycia, nieprzezroczystości oraz barwy i połysku na powierzchniach porowatych powłok. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Minimalna ilość sztuk 1000, wymiary karty: 190 mm x 260 mm +/- 20 mm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Miernik grubości przystosowany do pomiaru grubości na podłożach Fe i nFe. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Sonda pomiarowa na kablu minimum 0,5m. Zakres pomiarowy od 0 do minimum 3000µm |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | INSTALACJA I INSTRUKTAŻ |  |  |
|  | Dostawa, wniesienie oraz instalacja w siedzibie Odbiorcy oraz instruktaż stanowiskowy personelu wskazanego przez Zamawiającego z obsługi dostarczonego urządzenia u Użytkownika. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | GWARANCJA I SERWIS |  |  |
|  | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie maksymalnie 3 dni robocze |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| - IX | POZOSTAŁE WYMAGANIA |  |  |
|  | Urządzenie nowe, kompletne skalibrowane, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2019 |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
|  | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP - w języku polskim. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
|  | Posiada dokument zgodności CE. |  | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |

Do zaoferowanego urządzenia Zamawiający wymaga dołączenia opisów technicznych, kart katalogowych, lub innych dokumentów np. wydruków ze strony internetowej producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela, potwierdzających spełnianie parametrów określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią  i wymaganiami  powyższego opisu  przedmiotu zamówienia  w pełni  go akceptuję(emy)   oraz  oferuję(emy)   za  cenę  wskazaną  w formularzu ofertowym uwzględniającą  wymagania  opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)