Sprawa nr: SZP.250.42.2021

Załącznik nr 2 do SIWZ

- opis przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do wzoru umowy

| NAZWA | DOSTAWA APARATU DO POMIARU AKTYWNOŚCI WODY – 1 SZTUKA |
| --- | --- |

Wykonawca zobowiązany jest do podania nazwy (producenta i typu, modelu) oferowanego URZĄDZENIA
(w przypadku niepodania tych informacji oferta Wykonawcy zostanie odrzucona).

| Lp. | Wymagane parametry | warunek konieczny (spełnia)* |
| --- | --- | --- |
| Proszę podać dane oferowanego urządzenia: Producent: ……………………………………………………………………………………………. Typ/Model: ……………………………………………………………………………………………. |  |  |
| 1. | Zakres pomiarowy: co najmniej od 0.030 do 1.000 aw, | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 2. | Dokładność: co najmniej ± 0.003 aw | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 3. | Rozdzielczość: co najmniej 0.0001 aw | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 4. | Czujnik pomiarowy: Czujnik punktu rosy z chłodzonym lustrem | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 5. | Temperatura pomiaru: co najmniej +15 - +50C (±0.2C) | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 6. | Warunki środowiskowe: Temperatura: +5 - +50C Wilgotność: 0 - 90% RH | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 7. | Czas pomiaru: nie więcej niż 5 minut | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 8. | Wyświetlacz: LCD | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 9. | Pamięć wyników: co najmniej 8 000 wyników | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 10. | Możliwość podłączenia do komputera PC: Interfejs: RS 232A, USB | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 11. | Zasilanie: 220V AC, 50/60 Hz | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 12. | Naczynka pomiarowe: minimum 250 szt. naczynek, 50 szt. pokrywek | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 13. | Wzorce kalibracyjne: Wzorce na rozruch, minimum po 10 sztuk: 0,250 aw, 0,500 aw, 0,760 aw , 0,920 aw 1,000 aw | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 14. | Zestaw czyszczący: 1 komplet | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 19. | GWARANCJA |  |
| a) | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| 20. | POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| a) | Urządzenie nowe, kompletne, gotowe do użycia. Rok produkcji nie wcześniej niż 2020 | SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA* |
| b) | Instrukcja obsługi wraz z instrukcją BHP – w języku polskim |  |
| c) | Instruktaż z obsługi urządzenia |  |

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z treścią i wymaganiami powyższego opisu przedmiotu zamówienia i w pełni go akceptuję(my) oraz oferuję(emy) za cenę wskazaną w formularzu ofertowym uwzględniającą wymagania opisu.

........................................................................................................

(miejscowość, data)